Hypair FeNO – uživatelská příručka

Systém na stanovení vydechovaného NO

Metoda:

- Odpovídá standardům ERS / ATS

- Jednoduché, rychlé a neinvazivní vyšetření

- Výborná citlivost (max. odchylka 2,5 ppb)

Měření FeNO v různých částech dýchacího traktu: Bronchální, Alveolární a Nasální

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili FeNO a doufáme, že budete maximálně spokojeni.

Důležité informace

Přečtěte si tento manuál, pomůže Vám s obsluhou a ovládáním přístroje.

Výrobcem přístroje je belgická firma Medisoft S.A. Přístroj je vyroben ze kvalitních plně recyklovatelných materiálů.

Medisoft S.A. a ASCOMED, spol. s. r. o. nejsou odpovědni za jakékoliv nepřímé škody (zejména zranění, ztrátu příjmů, přerušení pracovní činnosti, ztrátu dat a veškeré další ztráty finančního charakteru), které vyplývají z používání nebo nemožnosti využití přístroje a software, zejména v případě, že uživatel byl informován o možnosti výskytu těchto škod.

S ohledem na neustálé vylepšování svých produktů, si Medisoft S.A. vyhrazuje právo na změnu software nebo vydání aktualizace bez předchozího upozornění. Proto mohou existovat rozdíly mezi návodem a verzí software. Je možno požádat o novou verzi návodu odpovídající nové verzi software.

Pouze školený technik může odmontovat kryt přístroje nebo vyměňovat jeho součástky.

Zařízení musí být napájeno ze sítě 230V / 50Hz (nebo 115V / 60Hz, podle dané země).

Čištění a desinfekce:

- Během měření je nutné používat jednorázové antibakteriální filtry

- Přístroj není odolný vlhkosti a vodě

- Přístroj může být čištěn navlhčeným a namydleným hadříkem, který nesmí být moc vlhký, aby nedošlo k průniku vody do přístroje

- Části přístroje, se kterými může pacient přijít do styku (hadice přístroje, konektor hadice přístroje) mohou být čištěny navlhčeným a namydleným hadříkem nebo alkoholem

Poprodejní servis:

- Životnost přístroje je 10 let, servisní návštevy jsou 2 za rok

- Po prodejní servis zajišťuje technik s potřebnými znalostmi

- Každý distributor je povinen poskytovat poprodejní servis

Podmínky transportu, skladování a používání:

Transport a skladování:

- Teplota: 0 – 30 °C

- Vlhkost: 20 – 90 % bez kondenzace

- Atmosférický tlak: 645 – 795 mmHg

Používání:

- Teplota: 15 – 35 °C

- Vlhkost: 10 – 80 % bez kondenzace

- Atmosférický tlak: 645 – 795 mmHg

Obsah balení:

- HYPAIR FeNO

- USB kabel

- Napájecí kabel

- Hadice přístoje

- Konektor hadice přístroje

- Antibakteriální filtry

- Instalační CD

- Uživatelská příručka

Přední panel:

Zadní panel:

Instalace a zapojení:

Zapojení a instalaci, která se liší pro operační systémy Windows XP a Vista, provádí technik firmy ASCOMED, spol. s. r. o., včetně nahrání českého software.

Software

Hlavní okno:

HLEDAT – vyhledavání mezi pacienty

PRIDAT – přidání nového pacienta

PACIENTSKA DATA – prohlížení pacientských údajů

KALIBRACE – pouze pro technika firmy ASCOMED, spol. s. r. o.

NASTAVENI – pouze pro technika firmy ASCOMED, spol. s. r. o.

ZALOHOVANI – záloha pacientských dat a měření

VYSLEDKY – tisk výsledků měření

HISTORIE MERENI – pouze pro technika firmy ASCOMED, spol. s. r. o.

ZAVRIT – ukončí program

POKRACOVAT – prohlédne vybranou návštěvu  
PROHLEDNOUT – prohlédne vybranou návštěvu     
VYMAZAT – vymaže vybranou návštěvu

EXPORT – export pacientských údajů do souboru txt

VYBER… – vyhledávání návštěv podle zvolených kritérií

Postup přidání nového pacienta:

1) Klikneme na PRIDAT

2) Vyplníme požadované údaje

Postup měření:

1) Vybereme pacienta v okně s pacienty

2) Zvolíme tlačítko NO v levém dolním rohu

3) Zadáme výšku a hmotnost a klikneme na POTVRDIT

4) Klikneme na tlačítko NO v horní části okna

5) Klikneme na tlačítko START

6) Zvolíme čas výdechu (10 vteřin pro dospělé a 6 vteřin pro děti do 12-ti let), průtokovou rychlost (standartně 50 ml/s), klikneme na tlačítko s delfínem a OK

Stejná průtoková rychlost musí být nastavena i na přístroji!

7) Proběhne icializace přístroje

8) Dále se řídíme pokyny na obrazovce

9) Při nádechu je třeba udržet ručičku v zeleném pásmu

10) Při výdechu musí delfín proplouvat obručemi

11) Proběhne analýza vzorku a čistění přístroje

12) Po skončení čistění se zobrazí okno s výsledky

13) Výsledky jsou zobrazeny číselně, na stupnici a graficky

14) Spolehlivost značí živostnost absorbéru okolního NO, pokud klesne pod 60% je třeba vyměnit absorbér

15) Tlačítkem s tiskárnou je možno vytisknout výsledky měření

16) Tlačítkem ZAVRIT se vrátíte do hlavního okna programu

17) Měření je možné v jakékoliv fázi přerušit tlačítkem STOP a začít znovu bodu 5

Příprava pacienta na vyšetření

- Pacient by neměl hodinu před vyšetřením jíst ani pít a vykonávat namáhavé úkony

- Zaznamenat užívané léky

- Spirometrii je doporučeno měřit až po měření FeNO

Faktory zvyšující FeNO

- U mužů je FeNO vyšší

- Zadržování dechu

- Jídlo a pití

- Zánět horních cest dýchacích

- Astma

- U dospělých je FeNO vyšší

- Namáhavá činnost

- Zánět dolních cest dýchacích

- Atopie

Faktory snižující FeNO

- Vysoká průtoková rychlost výdechu

- Inhalační nebo orální gluko-kortikostereoidy

- Kouření

- Alkohol

- Cystická fibrosa

- CHOPN

Interpretace výsledků

| Vydechovaný NO | Možná diagnostická interpretace |
| --- | --- |
| <20 | Nepravděpodobný zánět |
| 20-35 | Možnost mírného zánětu |
| 35-50 | Signifikantní nález zánětu |
| >50 | Signifikantní nález zánětu s doporučením záhajit léčbu inhalačními nebo orálními steroidy |

| Vydechovaný NO | Možná diagnostická interpretace v léčbě astmatu |  |
| --- | --- | --- |
| <20 | Nepravděpodobný zánět | Účinná ICS terapie, snížení dávky |
| 20-35 | Probíhající mírný zánět | Dávkování závislé na přítomnosti/nepřítomnosti symptomů. Beze změny, když je pacient klinicky stabilní. |
| 35-50 | Probíhající zánět | Neadekvátní léčba ICS -neadekvátní dávkování -neúčinná terapie -špatná technika inhalace |
| >50 | Signifikantní nález zánětu | Neadekvátní léčba ICS -neadekvátní dávkování -neúčinná terapie -špatná technika inhalace nebo možné bezprostřední obnovení zánětu |

Aktualizované verze tohoto návodu a češtiny software pro přístroj HYPAIR FeNO naleznete na stránkách www.ascomed.cz